DT700B, DT700D, DT700C

Этот инструмент - для измерения постоянного, переменного напряжения, постоянного тока, сопротивлений, проверки диодов и транзисторов. Имеет большой 3 1/2 цифры LCD Мультиметр снабжен защитой от перегрузки на всех пределах измерений и индикацией разряда батареи. Это идеальный инструмент для использования в лабораториях, цехах, для хобби и для работы дома.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- Переключатель функций и диапазонов. Этот переключатель используется как для выбора функций и желаемого предела измерений так и для выключения прибора. Для продления срока службы батареи переключатель должен быть в положении “OFF” когда прибор не используется.

- Дисплей. 3,5-разрядный 7-сегментный ЖКИ высотой 0.5 дюйма.

- Разъем “COMMON” (общий). Разъем для черного (отрицательного) провода-щупа.

- Разъем “V,,mA”. Разъем для красного (положительного) провода-щупа для измерения всех напряжений, сопротивлений и токов (кроме 10 А).

- Разъем “10А”. Разъем для красного (положительного) провода-щупа для измерения токов в диапазоне до 10А.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность гарантируется на срок не менее 1 года при температуре 23+5С и относительной влажности не более 75%.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ТОЧНОСТЬ при 18-28С |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 100 мкВ | ± 0.25% ± 2D *) |
| 2 В 20 В 200 В 1000 В | 1 мВ 10 мВ 0.1В 1 В | ± 0.5% ± 2D |

*) D - единица младшего разряда

Защита от перегрузок: 200 В эфф. для диапазона 200 мВ и 1000 В или 750 В эфф. для других пределов.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ТОЧНОСТЬ при 18-28С |
| --- | --- | --- |
| 200 В | 0.1 В | ± 1.2% ± 10D |
| 750 В | 1 В | ± 1.2% ± 10D |

Защита от перегрузок: 1000 В или 750 В эфф. для всех диапазонов.

Измерение: измерение среднеквадратичного значения переменного напряжения синусоидальной формы.

Диапазон рабочих частот: 45 - 450 Гц.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ТОЧНОСТЬ при 18  28С |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА 2000 мкА 20 мА | 100 нА 1 мкА 10 мкА | ± 1.0% ± 2D |
| 200 мА | 100 мкА | ± 1.2% ± 2D |
| 10 А | 10 мА | ± 2.0% ± 2D |

Защита от перегрузки: предохранитель  200 мА/250 В.

Падение напряжения при измерении: 200 мВ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ТОЧНОСТЬ 18С  28С |
| --- | --- | --- |
| 200  2 К 20 К 200 К | 0.1  1 10  100  | ± 0.8% ± 2D |
| 2000 К | 1 К | ± 1.0% ± 2D |

Напряжение холостого хода: приблизительно 2.8 В.

ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ ( M830, M832, M838 )

| ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Звуковой сигнал при сопротивл. менее 1К |

Защита от перегрузки: 220 В эфф. перем. тока в течение 15 сек. максимум.

ТЕМПЕРАТУРА ( M838, ПРОБНИК К-ТИПА )

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ТОЧНОСТЬ (1год) при 18С  28С |
| --- | --- | --- |
| -20С... +1370С | 1С | ± 3± 2D (до 150С) ±3% (свыше 150С) |

Защита от перегрузки: 220 В эфф. перем. тока.

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для того чтобы избежать электрического шока или повреждения инструмента не измеряйте напряжений, потенциал которых может превышать 500 В относительно потенциала земли.

- Перед использованием инструмента проверьте провода, щупы и пробник на разрыв и нарушение изоляции.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите красный щуп к входу “V,,mA”, а черный к “COM”.

- Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел DC V, если измеряемое напряжение заранее неизвестно установите переключатель на наибольший предел, а затем уменьшайте до тех пор, пока не получите необходимую точность измерений.

- Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.

- Включите питание исследуемой схемы или устройства, на дисплее возникнут полярность и величина измеряемого напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите красный щуп к входу “V,,mA”, а черный к “COM”.

- Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел АC V.

- Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.

- Считайте показания на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Красный щуп на вход  “V,,mA”, а черный на вход “COM”. (Для измерений в диапазоне между 200 mA и 10 A красный щуп подсоединить к входу “10 A”.)

- Переключатель пределов установить на требуемый предел DC A.

- Разомкнуть измеряемую схему и подсоединить щупы прибора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, в которой измеряется ток.

- Считайте показания на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- Красный щуп на вход  “V,,mA”, а черный на вход “COM”.

- Переключатель пределов установить на требуемый предел измерения .

- Если измеряемое сопротивление находится в схеме, то перед измерениями выключите питание схемы и разрядите все конденсаторы.

- Считайте показания на дисплее.

ДИОДНЫЙ ТЕСТ

- Красный щуп на вход  “V,,mA”, а черный на вход “COM”.

- Переключатель пределов установить в положение .

- Подсоединить красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду исследуемого диода.

- На дисплее появится значение величины прямого падения напряжения на диоде в mV. Если диод включен наоборот то на дисплее будет “1”.

ИЗМЕРЕНИЕ hFE ТРАНЗИСТОРОВ.

- Установить переключатель функций в положение hFE.

- Определите тип проводимости транзистора ( PNP или NPN ) и его цоколевку. Установите выводы транзистора в соответствующие гнезда hFE-разьема на передней панели.

- Прибор покажет приблизительное значение hFE транзистора при токе базы 10 мкА и напряжении коллектор-эмиттер равном 2,8 В.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  ( M838 )

- Установить переключатель функций в положение TEMP,  на  дисплее появится значение комнатной температуры со значком С.

- Подключите термопару К-типа к входам “V,,mA” и “COM”.

- Плотно прижмите термопару к измеряемому объекту.

- Прочитайте величину температуры объекта в С.

ЗВУКОВАЯ  ПРОЗВОНКА ( M832, M838 )

- Красный щуп на вход  “V,,mA”, а черный на вход “COM”.

- Переключатель диапазонов в положение .

- Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой схемы. Если сопротивление между точками меньше 1 КОм то раздастся звуковой сигнал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА   ( M832)

- Установить переключатель функций в положение.

- Между гнездами “V,,mA” и “COM” появится сигнал частотой 50 Гц. Выходное напряжение равно приблизительно 5 В и содержит компоненту постоянного напряжения, так что следует использовать разделительную емкость.

ЗАМЕНА  БАТАРЕИ  И  ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранитель редко нуждается в замене и выгорает почти всегда в результате ошибки оператора.

Если на дисплее появляется знак “ВАТ” то это говорит о том, что следует заменить батарею.

Для замены батареи и предохранителя (200 мА 250 В) выкрутите два винта на задней крышке и откройте ее. Замените батарею или предохранитель  на новые, аналогичные по типу, соблюдая полярность при замене батареи.

Перед заменой батареи выключите мультиметр и отсоедините щупы от измеряемых цепей.

Выкрутите винт на задней крышке и откройте ее. Замените батарею.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем, как открыть заднюю крышку, убедитесь, что щупы отсоединены от измеряемых цепей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Инструкция

- Комплект щупов

- Упаковка

- Термопара К-типа ( для М838 ),( диапазон -20  300*С)

- Батарея 9 вольт