M890D, M890F, M890C+, M890G

1.	ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данный мультиметр изготовлен и испытан в соответствии с IEC-1010 с категорией защиты по перегрузке по напряжению CAT II и 2-й категории по защите от воздействия окружающей среды.

Для безопасной и надежной работы прибора следуйте всем инструкциям по безопасности.

1.1	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- При работе с прибором пользователь должен соблюдать все правила безопасности, а именно:

- - Защищаться от опасности поражения электрическим током.

- - Беречь прибор от неправильного включения

- Полное соответствие со стандартами безопасности может быть гарантировано только при использовании поставляемых в комплекте щупов. При необходимости они могут быть заменены аналогичными с тем же диапазоном измерений. Щупы должны быть в хорошем состоянии.

- 1.2 	ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Никогда не превышайте максимально допустимых значений входных сигналов, указанных в спецификации для каждого диапазона измерений.

- Не касайтесь открытых гнезд мультиметра, когда он подключен к измеряемой схеме.

- Если порядок измеряемой величины заранее не известен установите переключатель диапазонов на максимальное значение.

- Всегда отключайте щупы от измеряемой схемы при смене функции работы прибора.

- Никогда не проводите измерение величины сопротивлений во включенных схемах.

- Будьте всегда осторожны при работе с напряжениями более 60 V пост. или 30 V перем. При проведении измерений держите пальцы за защитной кромкой щупов.

- Перед установкой транзисторов в гнездо для проверки транзисторов убедитесь, что щупы отсоединены от измеряемой схемы.

- При измерении напряжения с помощью щупов убедитесь, что не задействованы гнезда для проверки конденсаторов, транзисторов и измерения температуры.

- Никогда не измеряйте емкость конденсаторов, не убедившись, что они полностью разряжены.

- 1.3	СИМВОЛЫ

- Указывает оператору на необходимость ознакомления с соответствующим разделом настоящей инструкции

- Указывает на разъемы, на которых могут присутствовать опасные напряжения

- Заземление

- Двойная изоляция  ( Защита по II классу )

- Предохранитель должен быть заменен на аналогичный, с параметрами в соответствии со спецификацией

- 1.4	 УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед снятием задней крышки отсоедините щупы от источников электрического напряжения.

- Для защиты от короткого замыкания заменяйте сгоревший предохранитель только аналогичным по току и напряжению: 200mA/250V.

- При появлении неисправности или аномалий в работе прибор не может далее использоваться и подлежит проверке.

- Никогда не пользуйтесь мультиметром при снятой или незакрепленной задней крышке.

- Не используйте абразивов и растворителей при уходе за прибором, только мягкие моющие средства.

2.	 ОПИСАНИЕ

Настоящий прибор является одним из серии портативных профессиональных измерительных инструментов. В таблице, приведенной ниже перечислены функции мультиметров данной серии.

|  | M890C+ | M890D | M890F | M890G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пост/пер. В |  |  |  |  |
| пост/пер. А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| емкость |  |  |  |  |
| hFE транзистора |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  |
| частота |  |  |  |  |

- Кнопка включения питания

- ЖК дисплей

- Гнездо для проверки транзисторов

- Поворотный переключатель

- Гнездо д/установки конденсаторов

- Входные гнезда

- Гнездо для термопары

3. 	ОСОБЕННОСТИ

- Кнопка включения питания ON-OFF

- Поворотный переключатель на 32 положения для выбора функции и предела измерения

- Высокая чувствительность (100мкВ)

- Автоматическая индикация полярности

- Автоматическая индикация перегрузки символом "1"

- Защита на всех диапазонах измерения

- Диодный тест на фиксированном токе 1 мА

- Измерение емкости конденсаторов от 1 пФ до 20 мкФ

- Измерение величины сопротивлений от 0,1 Ом до 200 МОм

- Транзисторный тест при фиксированном токе базы 100 мкА

- Измерение температуры с термопарой и без нее

- ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

- ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом  “V//f” прибора.

- Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения V  или  V и подсоедините щупы к источнику напряжения или исследуемой нагрузке.

Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного напряжения индикатор покажет полярность сигнала на красном щупе.

- Если дисплей показывает “1”, это указывает на перегрузку и необходимость выбрать больший предел измерения.

- ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом  “mA” прибора для токов не более 200 mA. Для токов до 20 А переключите красный щуп прибора на гнездо “10А”.

- Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения А  или  А и подсоедините щупы последовательно с исследуемой нагрузкой.

Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного тока индикатор покажет полярность сигнала на красном щупе.

- Если дисплей показывает “1”, это указывает на перегрузку и необходимость выбрать больший предел измерения.

- ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом “V//f” прибора ( полярность красного будет “+” ).

- Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения  и подсоедините щупы к с исследуемой нагрузке.

Замечание:

- Если измеряемое сопротивление превышает максимальное значение выбранного предела измерения или вход не подсоединен к сопротивлению дисплей покажет “1”.

- При измерении величины сопротивления, находящегося в схеме убедитесь, что схема выключена и конденсаторы полностью разряжены.

- При измерениях свыше 1 МОм прибор может устанавливать показания в течение нескольких секунд. Это является нормальным при измерении больших сопротивлений.

- На диапазоне 200 МОм при замыкании щупов накоротко дисплей покажет 10 единиц. Это значение должно быть вычтено из полученного результата при измерении сопротивлении на этом пределе. Например, при измерении сопротивления в 100 МОм дисплей покажет 101,0 и правильное значение будет 101,0-1,0=100,0 МОм.

- ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ

- Установите поворотный переключатель на желаемый предел измерения емкости F.

- Перед установкой конденсатора в разъем для конденсаторов убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.

- При измерении емкости конденсатора с короткими выводами установите в разъем для конденсаторов переходной адаптер.

ВНИМАНИЕ

Для того, чтобы избежать поражения электрическим током выньте переходной адаптер, приступая к измерению других параметров.

- ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом  “V//f” прибора.

- Установите поворотный переключатель в положение KHz и подсоедините щупы к источнику сигнала или исследуемой нагрузке.

Замечание:

- НЕ подавайте на вход напряжений свыше 250В эфф. При входном сигнале свыше 10 В эфф. считывание возможно, но точность не гарантируется.

- При малых входных сигналах в условиях сильных внешних шумов предпочтительнее использовать экранированный кабель.

- ПРОВЕРКА ДИОДОВ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом “V//f” прибора ( полярность красного будет “+” ).

Установите переключатель функций в положение  и соедините красный щуп с анодом, а черный щуп с катодом измеряемого диода. Дисплей покажет приблизительное прямое падение напряжение на диоде. При обратном подключении щупов к диоду дисплей покажет “1".

- ПРОВЕРКА ТРАНЗИСТОРОВ

- Установите поворотный переключатель в положение hFE.

- Определите, какого типа проводимости, PNP или NPN проверяемый транзистор и определите местоположение его эмиттера, коллектора и базы. Установите выводы транзистора в соответствующие гнезда разъема на приборе.

- Дисплей покажет приблизительный коэффициент hFE транзистора при токе базы 10  А и напряжении коллектор-эмиттер 3,2 В.

- ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом  “V//f” прибора ( полярность красного  будет “+” ).

- Установите переключатель функций в положение  и подсоединить щупы прибора к двум точкам проверяемой цепи. Если существует электрический контакт между этими двумя точками ( то есть сопротивление менее 50 Ом ) прозвучит сигнал зуммера.

- ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Установите переключатель функций в положение TEMP и дисплей покажет температуру окружающей среды.

- Установите в разъем для измерения температуры на передней панели прибора термопару К-типа и соедините пробник термопары с измеряемым обьектом. Прочитайте показания на дисплее.

ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы избежать поражения электрическим током выньте термопару, приступая к измерению других параметров.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Указанная точность гарантируется в течение 1 года со дня проведения калибровки при температуре 18С - 28С и относительной влажности не более 80%.

- ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Максимальное напряжение между гнездами и землей | Категория CAT II 1000 В Категория CAT III 600 В |
| --- | --- |
| Плавкий предохранитель | 200mA/250V (вход А без предохр.) |
| Источник питания | Батарея 9В типа "Крона" |
| Дисплей | ЖК 1999 обновление 2-3 раза/сек. |
| Метод измерения | АЦП с двойным интегрированием |
| Индикация перегрузки | Символ “1” |
| Индикация полярности | “” при отрицательной полярности |
| Диапазон рабочих температур | 0С ... 40С |
| Диапазон температур хранения | -10С ... 50С |
| Индикация разряда батарей | Знак на дисплее |
| Размер | 88мм х 170мм х 38мм |
| Вес | 340 г |

- ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| Диапазон | Точность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 200 mV |  | 0.1 mV |
| 2 V |  | 1 mV |
| 20 V | ± 0.5% ± 1 D  | 10 mV |
| 200 V |  | 0.1 V |
| 1000 V | ± 0.8% ± 2 D | 1 V |

Входное сопротивление: 10 МОм

Защита от перегрузки: 250В на диапазоне 200мВ. 1000В макс. (750В эфф.) на всех остальных диапазонах

- ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| Диапазон | Точность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 200 mV | ± 1.2% ± 3 D | 0.1 mV |
| 2 V |  | 1 mV |
| 20 V | ± 0.8% ± 2 D | 10 mV |
| 200 V |  | 0.1 V |
| 1000 V | ± 1.2% ± 3 D | 1 V |

Входное сопротивление: 10 МОм

Диапазон рабочих частот: 40Гц - 400Гц

Индикация: среднее значение (эфф. для синусоидального сигнала)

Защита от перегрузки: 250В на диапазоне 200мВ. 1000В макс. (750В эфф.) на всех остальных диапазонах

- СОПРОТИВЛЕНИЕ

| Диапазон | Точность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 200  | ± 0.8% ± 3 D | 0.1  |
| 2 К |  | 1  |
| 20 К |  | 10  |
| 200 К | ± 0.8% ± 1 D | 100  |
| 2 М |  | 1 К |
| 20 М | ± 1.0% ± 2 D | 10 К |
| 200 М | ± 5%(отсчет -10D) ± 10 D | 100 К |

Максимальное напряжение разомкнутой цепи: 2,8В

Защита от перегрузки: 250В эфф. переменного напряжения

- ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| Диапазон | Точность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 2 мА | ± 0.8% ± 1 D | 1 мкА |
| 20 мА |  | 10 мкА |
| 200 мА | ± 1.2% ± 1 D | 100 мкА |
| 10 А | ± 1.2% ± 5 D | 10 мА |

Защита от перегрузки: предохранитель 0,2А/250В. (Вход 10А не имеет защиты)

Макс. входной ток, мА: 200мА; 10 А постоянно, 20 А в течение 15 сек.  максимум.

- ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

| Диапазон | Точность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 2 мА | ± 1.2% ± 3 D | 1 мкА |
| 20 мА | ± 1.2% ± 3 D | 10 мкА |
| 200 мА | ± 2.0% ± 3 D | 100 мкА |
| 10 А | ± 3.0% ± 7 D | 10 мА |

Защита от перегрузки: предохранитель 0,2А/250В. (Вход 10А не имеет защиты)

Диапазон рабочих частот: 40Гц - 400Гц

Макс. входной ток, мА: 200мА; 10 А постоянно, 20 А в течение 15 сек.  максимум.

- ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ

| Диапазон | Точность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 2000 пФ |  | 1 пФ |
| 20 нФ |  | 10 пФ |
| 200 нФ | ± 2.5% ± 5 D | 100 пФ |
| 2 мкФ |  | 1 нФ |
| 20 мкФ |  | 10 нФ |

- ТЕМПЕРАТУРА

| Диапазон | Точность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
|  -50°С  400°С | ± 0.75% ± 3°С | 1°С |
|  400°С  1000°С | ± 1.5% ± 15°С | 1°С |
|  0°С  40°С | ± 2°С | 1°С |

 при использовании термопары К-типа

 при использовании встроенного сенсора

- ЧАСТОТА

| Диапазон | Точность | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 2 КГц | ± 2.0% ± 1 D | 1 Гц |
| 20 КГц | ± 1.0% ± 1 D | 10 Гц |

Чувствительность: 200 мВ эфф., но не более 10 В эфф.

Защита от перегрузки: 250 В эфф. переменного напряжения

6. ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Если на дисплее появился значок  это указывает на то, что необходимо заменить батарею. Отверните винты и откройте заднюю крышку, замените разряженную батарею новой.

Предохранитель редко нуждается в замене и выгорает почти всегда в результате ошибки оператора. Откройте крышку как описано выше и замените сгоревший предохранитель новым таким же по размеру и по электрическим параметрам: 200 мА / 250 В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для того чтобы избегать поражения электрическим током, перед тем, как снять заднюю крышку убедитесь, что щупы отсоединены от измеряемой схемы.

- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Щупы	HYTL - 060

Батарея	9 V

Инструкция по эксплуатации	HYS004345

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Термопара “К” типа	HYTP -105

	 D - единица младшего разряда